## Résultats d'étalonnage
2018-04-16
LABO_10 (0-60 g)
Informations diverse
Environnementales |  |  | Balance
|  |  | Marque : |  | SARTORIUS
|  |  | Etendu maximale : |  | 220
Température au début : |  | 20.8 | Résolution maximale : |  | 0.01
Température à la fin : |  | 20.6 | Coefficient de variation : |  | 1.5e-06
Variation temp. durant l'étalonnage : |  | 0.2 | Plage d'utilisation : |  | 0 g - 220 g
Variation temp. dans le laboratoire : |  | 5 | Ajustage automatique : |  | OUI
|  |  | Forme du plateau : |  | Carré
Résultats expérimentaux
Justesse
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Désignation étalons | PB200 | ZB56G | ZB43N/ZB56G | ZB43N/ZB44N | ZB39H/ZB92D
Valeur "vraie" (g) | 0.2 | 10 | 30 | 40 | 55
Valeur lue (g) | 0.2 | 10.0001 | 30 | 40.0001 | 55.0001
Ej (mg) | -0.0008 | 0.046 | 0.052 | 0.084 | 0.065
Fidélité
Répétitions | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Valeur affichée (g) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Excentration
Position | Centre | 1 | 2 | 3 | 4
Valeur lue (g) | 19.9999 | 19.9999 | 19.9999 | 19.9999 | 19.9999
Abs(I-Ic) (g) |  | 3e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 0
|  |  | 1 | 2
1 | 2
19.9999 | 19.9999
19.9999 | 19.9999
4 | 3
|  |  | 4 | 3
Etape A : Résultat d'étalonnage de l'instrument
Phase 1 : Incertitude de l'erreur d'indication
Valeur nominale (g) | 0.2 | 10 | 30 | 40 | 55 | Répétabilité | 0.013038
Ej (mg) | -0.0008 | 0.046 | 0.052 | 0.084 | 0.065 | Résolution à vide | 0.0040825
U(Ei) (mg) | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | Résolution en charge | 0.0040825
[6 empty] | Incertitude étalon | 0.0042426 | 0.014142 | 0.03182 | 0.035355 | 0.032527
[6 empty] | Température | 3.4641e-05 | 0.0017321 | 0.0051962 | 0.0069282 | 0.0095263
[6 empty] | Excentration | Négligeable car les masses sont réparties de telle manière que le centre de gravité se trouve sur la verticale du centre du plateau.
[6 empty] | u(Ei) (mg) | 0.014877 | 0.019313 | 0.034778 | 0.038314 | 0.036315
Phase 2 : Incertitude de l'instrument de pesage
Equation d'interpolation de l'incertitude élargie sans correction de l'erreur d'indication : | [5 empty] | Valeur nominale (g) | 0.2 | 10 | 30 | 40 | 55
U(IP) (mg) = 0,049 + 0,00818 . x | [5 empty] | Répétabilité | 0.013038
[6 empty] | Résolution à vide | 0.0040825
Valeur nominale (g) | 0.2 | 10 | 30 | 40 | 55 | Résolution en charge | 0.0040825
U(IP) (mg) | 0.050453 | 0.13062 | 0.29421 | 0.37601 | 0.49871 | u(Ei) | 0.014883 | 0.030033 | 0.043422 | 0.056851 | 0.048734
[6 empty] | Pérennité de l'Ei | 0.014877 | 0.019313 | 0.034778 | 0.038314 | 0.036315
[6 empty] | Température | 0.00086603 | 0.043301 | 0.1299 | 0.17321 | 0.23816
[6 empty] | Excentration | 0.012247
[6 empty] | M.V. de l'air | 0
[6 empty] | u(IP) (mg) | 0.02823 | 0.059189 | 0.14256 | 0.18723 | 0.24651
[6 empty] | U(IP) obtenue (mg) | 0.06 | 0.12 | 0.29 | 0.38 | 0.5
Etape B : Pesage d'un corps
On considère que la masse volumique des corps pesées est inférieures à 2500 kg/m3 et que la correction de poussée de l'air est négligée. | [5 empty] | --> u (ncpa) /x = | 0.00015
Incertitude de la masse pesée
Valeur nominale (g) | 0.2 | 10 | 30 | 40 | 55 | Valeur nominale (g) | 0.2 | 10 | 30 | 40 | 55
U(M) (mg) | 0.08 | 3.01 | 9.01 | 12.01 | 16.51 | u(IP) | 0.025227 | 0.065308 | 0.14711 | 0.18801 | 0.24935
[6 empty] | Correction poussée de l'air | 0.03 | 1.5 | 4.5 | 6 | 8.25
Equation d'interpolation de l'incertitude élargie sans correction de l'erreur d'indication : | [5 empty] | u(M) | 0.039197 | 1.5014 | 4.5024 | 6.0029 | 8.2538
|  | U(M) (mg) = 0,016 + 0,299864 . x |  |  |  | U(M) (mg) | 0.08 | 3.01 | 9.01 | 12.01 | 16.51
Confirmation métrologique
Masse (g) | 0.2 | 10 | 30 | 40 | 55
EMT (mg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
¦Ej¦ + U(M) (mg) | 0.08 | 3.06 | 9.05 | 11.7 | 13.38
Statue | CONFORME | NON CONFORME | NON CONFORME | NON CONFORME | NON CONFORME | Aide au tracé
[6 empty] | 0 | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1

## Liste (hidden)
Balances | [17 empty] | Liste poids |  |  | Valeur recommandée
Désignation | Marque | Portée maximale g | Résolution mg | Coeff. de variation /°C | Plage d'utilisation | Ajustage automatique | Formate plateau | Poids utilisés |  |  |  |  | EMT (mg) |  |  |  |  | Désignation | Valeur "vraie" g | Incertitude mg | Nombre d'échellon | Avec QI | Sans QI
[8 empty] | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | PB200 | 0.2 | 0.006 | 1000 | 0.00025 | 0.0025
LABO_02 | METTLER | 205 | 0.1 | 1.5e-06 | 0 g - 205 g | NON | Rond | PB200 | ZB39H | ZB77M | ZB77M/ZB39H | ZB90M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | PB1 | 1 | 0.01 | 10000 | 2.5e-05 | 0.00025
LABO_04 | METTLER | 810 | 1 | 1.5e-06 | 0 g - 810 g | NON | Carré | ZB39H | ZB90M | ZB90M/ZB91M | ZB94D/ZB77M | ZB94D/ZB90M/ZB77M | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | ZB94K | 1 | 0.01 | 100000 | 5e-06 | 5e-05
LABO_05 | METTLER | 210 | 0.1 | 1.5e-06 | 0 g - 210 g | NON | Rond | PB200 | ZB39H | ZB77M | ZB77M/ZB39H | ZB90M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ZB28K | 2 | 0.012 | Au-delà | 1.5e-06 | 1.5e-05
LABO_06 | METTLER | 210 | 0.1 | 1.5e-06 | 0 g - 210 g | NON | Rond | PB200 | ZB39H | ZB77M | ZB77M/ZB39H | ZB90M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ZB29K | 2 | 0.012
LABO_10 (0-60 g) | SARTORIUS | 220 | 0.01 | 1.5e-06 | 0 g - 220 g | OUI | Carré | PB200 | ZB56G | ZB43N/ZB56G | ZB43N/ZB44N | ZB39H/ZB92D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ZB92D | 5 | 0.016
LABO_10 (60-120 g) | SARTORIUS | 220 | 0.02 | 1.5e-06 | 0 g - 220 g | OUI | Carré | ZB39H/ZB56G | ZB39H/ZB43N/ZB92D | ZB39H/ZB43N/ZB44N | ZB77M/ZB92D | ZB77M/ZB56G/ZB92D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ZB56G | 10 | 0.02
LABO_10 (120-220 g) | SARTORIUS | 220 | 0.05 | 1.5e-06 | 0 g - 220 g | OUI | Carré | ZB77M/ZB44N | ZB77M/ZB43N/ZB44N | ZB77M/ZB39H/ZB56G | ZB90M | ZB91M/ZB56G/ZB92D | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ZB43N | 20 | 0.025
LABO_11 | SARTORIUS | 220 | 1 | 1.5e-06 | 0 g - 220 g | OUI | Carré | PB200 | ZB39H | ZB77M | ZB77M/ZB39H | ZB90M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ZB44N | 20 | 0.025
LABO_12 | SARTORIUS | 3100 | 10 | 1.5e-06 | 0 g - 1 000 g | NON | Carré | ZB39H | ZB90M/ZB39H | ZB94D | ZB94D/ZB90M/ZB39H | ZB94D/ZB90M/ZB91M | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ZB39H | 50 | 0.03
[18 empty] | ZB77M | 100 | 0.05
[18 empty] | ZB90M | 200 | 0.1
[18 empty] | ZB91M | 200.0001 | 0.1
[18 empty] | ZB94D | 500.0003 | 0.25
Valeur de masses conventionnelles de poids
[18 empty] | ZB43N/ZB56G | 30 | 0.045
[18 empty] | ZB43N/ZB44N | 40 | 0.05
[18 empty] | ZB39H/ZB92D | 55 | 0.046
[18 empty] | ZB39H/ZB56G | 60.0001 | 0.05
[18 empty] | ZB39H/ZB43N/ZB92D | 75 | 0.071
[18 empty] | ZB39H/ZB43N/ZB44N | 90 | 0.0975
[18 empty] | ZB77M/ZB92D | 105 | 0.066
[18 empty] | ZB77M/ZB56G/ZB92D | 115.0001 | 0.086
[18 empty] | ZB77M/ZB44N | 120.0001 | 0.075
[18 empty] | ZB77M/ZB43N/ZB44N | 140 | 0.1
[18 empty] | ZB77M/ZB39H/ZB56G | 160.0001 | 0.105
[18 empty] | ZB91M/ZB56G/ZB92D | 215.0001 | 0.136
[18 empty] | ZB77M/ZB39H | 150.0001 | 0.08
[18 empty] | ZB90M/ZB91M | 400.0001 | 0.2
[18 empty] | ZB94D/ZB77M | 600.0004 | 0.3
[18 empty] | ZB94D/ZB90M/ZB77M | 800.0004 | 0.4
[18 empty] | ZB90M/ZB39H | 250.0001 | 0.13
[18 empty] | ZB94D/ZB90M/ZB39H | 750.0004 | 0.38
[18 empty] | ZB94D/ZB90M/ZB91M | 900.0005 | 0.45